DRK-07A 防护服阻燃测试仪，用于测定纺织品续燃、阴燃及炭化的倾向。适用于阻燃的机织物、针织物、涂层产品等阻燃性能的测定。

产品细节

一、DRK-07A 防护服阻燃测试仪工作条件及主要技术指标
1.环境温度：-10℃～30℃
2.相对湿度：≤85％
3.供电电压和功率：220V±10％    50HZ    功率小于100W
4.触摸屏显示/控制，触摸屏相关参数：
a. 尺寸：7寸 有效显示尺寸 长15.5cm 宽8.6cm；
b. 分辨率：800*480
c. 通讯接口 RS232、3.3V CMOS或TTL、串口方式
d. 储存容量:1G
e. 采用纯硬件FPGA驱动显示，“零”启动时间，上电即可运行
f. 采用M3+FPGA架构，M3负责指令解析，FPGA专注TFT显示，速度和可靠性均领先同类方案
g. 主控制器均采用低能耗处理器，自动进入节能模式
5.本生灯施加火焰时间任意设定，精度±0.1s。
6本生灯可在0-45°范围内倾斜
7.本生灯高压自动点火，点火时间：任意设定
8.气源：根据调湿条件（见GB5455-2014之7.3）选用气体，条件A选用工业用丙烷或丁烷或丙烷/丁烷混合气体；条件B选用纯度不低于97%甲烷。
9.仪器重量约：40kg

二、DRK-07A 防护服阻燃测试仪设备控制部分介绍
1.Ta——施加火焰的时间（可以直接点击数字进入键盘界面修改时间）
2.T1——记录试验有焰燃烧的时间
3.T2——记录试验无焰燃烧（即阴燃）的时间
4.启动——按一下后本生灯向试样移动开始试验
5.停止——按下后本生灯退回
6.燃气——按下燃气接通
7.点火——按一下自动点火三次
8.计时——按下后T1记录停止，再按一次T2记录停止
9.保存——将当前试验数据保存
10.调位——用来调整本生灯与式样的位置

三、试样调湿与干燥
条件A：试样放置在GB6529规定的标准大气条件下前行调湿，然后将调湿后的试样放入密封容器内。
条件B：将试样置于（105±3）℃的烘箱内干燥（30±2）min取出，放置在干燥器中冷却。冷却时间不少于30min。
且条件A和条件B所测结果不具可比性。
四、试样制备
根据上述章节规定调湿条件准备试样：
条件A：尺寸为300mm*89mm，经（纵）向取5块，纬（横）向取5块，共10块试样。
条件B：尺寸为300mm*89mm，经（纵）向取3块，纬（横）向取2块，共
5块试样。取样位置：剪取试样时距离布边至少100mm，试样的两边分别与织物的经（纵）向和纬（横）向平行，试样表面应无沾污，污褶皱。经向试样不能取自同一经纱，纬向试样不能取自同一纬纱。如果测试制品，试样中可包含接缝或装饰物。

五、执行标准
ASTMF6413:纺织品阻燃性的标准试验方法(垂直试验)
GB/T 13489-2008《橡胶涂层织物燃烧性能的测定》
ISO 1210-1996“垂直试样中塑料与小火源接触燃烧特性的测定”
防护服阻燃防护服*部分阻燃服