DRK-1000T 口罩过滤材料性能测试台

DRK-1000T 口罩过滤材料性能测试台用于快速、准确的检测各种平面材料，如玻璃纤维，PTFE，PET，PP 熔喷复合的多种空气颗粒物过滤材料的效率、阻力、滤速及流量等性能指标。

## 产品细节

产品设计符合标准：

GB 2626-2019 呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器

GB 19082-2009 医用一次性防护服技术要求

GB 19083-2010 医用防护口罩技术要求

GB/T 32610-2016 日常防护型口罩技 术规范

YY 0469-2011 医用外科口罩

YY/T 0969-2013 一次性使用医用口罩

EN1822-3:2009 高效率空气过滤器（亚高效、高效、超高效）第 3 部分：滤纸试验

ISO 29463-3:2011 高效率空气过滤器及滤材第 3 部分： 滤纸试验

IEST-RP-CC021.3:2009 HEPA 和 ULPA 滤材试验

JG/T22-1999 一般通风用空气过滤器性能试验方法

ANSI/ASHRAE 52.2-2012 一般通风空气过滤器计径效率试验方法

EN779-2012（一般通风用空气过滤器-过滤性能的测定）

JISB9908-2011（通风用空气过滤器装置和电动空气清洁器的试验方法）。

主要特点：

1、压差测量采用进口品牌高精度压差变送器，准确测量样品阻力.

2、效率测试采用两台行业知名品牌激光粒子计数器，同时检测样品上下游粒子浓度，保证样品上下游采用的真实性和准确性

3、发雾系统采用 Laskin 喷嘴，多分散粒径发布（可选单分散粒径），发雾浓度调节快速稳定

4、触屏控制，操作简单直观

5、测试结果系统自动计算显示，打印输出

6、 数据端口：外接存储卡，可导出数据，不用担心数据丢失

主要技术参数：

1、测试流量范围为 5～100L/min（标况 32L/min），±1%

2、测试样品规格：100cm 2  ，可以根据客户要求定制各种规格的测试夹具。

3、阻力测试：量程 0～1500Pa，精度可达±0.025，自动归“0”功能

4、效率测试：效率范围 0～99.999%，穿透率 0.001%。

5、测试粒径：0.1、0.15、0.2、0.25、0.3、0.5、1.0、2.0、5.0、10.0μ m（根据客户要求选择对应的传感器）

6、发雾尘源：盐性气溶胶（NaCL、KCL、）油性气溶胶（DEHS、DOP、PAO）及 PSL（订货时选择）

7、测试时间：阻力单独测试 10s，效率和阻力同时测试为 60s

8、温 度：0～50C°,±0.5C°.湿 度：0～100%RH,±3%。

9、大气压：800～1100hpa,±0.2%

10、电源要求：AC 220V 50HZ 1.5KW

11、气源要求：0.8MPa，200L/min

12、外形尺寸：700*730*1480mm（长*宽*高）

13、产品重量：180Kg