DRK265呼吸器死腔测试仪用于防护口罩死腔的检测，即吸入气中CO2的体积分数。

产品细节

仪器用途：

用于防护口罩死腔的检测，即吸入气中CO2的体积分数。

符合标准：

GB 2626-2019呼吸防护用品自吸过滤式防颗粒物呼吸器 6.9 死腔；

GB 2890-2009 呼吸防护 自吸过滤式防毒面具；

GB 21976.7-2012 建筑火灾逃生避难器材 第7部分：过滤式消防自救呼吸器；

BS 149：2001 + A1：2009 7.12 吸入空气中的二氧化碳含量；

产品特点：

1、彩色触摸屏显示操作，中、英文界面，菜单式操作模式。

2、三个英国进口二氧化碳传感器监测二氧化碳浓度，并自动计算出测试结果。

3、采用双呼吸模拟机设计，模拟人体呼吸正弦波曲线；

4、高仿真硅胶头模，真正的模拟真人佩戴效果；

技术参数：

1、呼吸模拟器模拟呼吸调频：（10～25）次/min；

2、模拟呼吸潮气量调节范围：（0.5～2.0）L/min；

3、二氧化碳气源的体积分数：（5.0±0.1）%；

4、二氧化碳流量计量程：10L/min，精度为0.2L/min；

5、呼气二氧化碳分析仪量程：20%，精度：0.1％；

6、（吸气、空气）二氧化碳分析仪量程：5%，精度：0.01％；

7、电风扇：风速0.5m/s

8、电源：AC220V，50Hz

9、外形尺寸(L×W×H）：820mm×520mm×1380mm

10、重量：约60Kg

配置清单：

1、主机（含：中号头模）     1台

2、电风扇                    1台

3、产品合格证                1张

4、产品使用说明书            1份